Република Србија

Установа "Геронтолошки центар Београд"

Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49

Број:18224-3313/10

Датум:05.12.2014.

Предмет:  Појашњења у вези са припремом понуде-ЈН  35/2014

МЕДИЦИНСКИ АПАРАТИ И ОПРЕМА

Дана 28.11.2014. године, по истеку радног времена, примили смо електронску пошту а потом и факсом, 29.11.2014. г. (нерадни дан) следећег садржаја:

Postovani,

Nakon detaljne analize konkursne dokumentacije - JNMV br. 35/2014 od 21.11.2014. godine, Medicinski aparati i oprema, koju je ustanova Gerontoloski centar Beograd objavila na portalu javnih nabavki, potrebna su nam pojasnjenja sledecih stavki:


1.U sekciji tehnicke karakteristike dobara, pod stavkom Autoklav 45 litara, narucilac je zahtevao trazene dimenzije komore 310mm x 600mm +/- 5%. Da li ovom karakteristikom narucilac mislio na cilindricnu komoru i ukoliko jeste, da li se dimenzija 310mm smatra dimenzijom precnika komore?

2.U sekciji tehnicke karakteristike dobara, pod stavkom Autoklav 45 litara, narucilac je zahtevao trazene dimenzije komore 310mm x 600mm +/- 5%. Kako je trazena zapremina autoklava minimalno 45 litara, interesuje nas da li je za narucioca prihvatljivo da se trazena karakteristika izmeni i glasi:

     -Minimalne dimenzije komore 310mm x 600mm.

3.U sekciji tehnicke karakteristike dobara, pod stavkom Autoklav 45 litara, narucilac je zahtevao da autoklav poseduje ugradjenu vakuum pumpu. Da li je za narucioca prihvatlljivo, kako bi se obezbedilo ucesce veceg broja potencijalnih ponudjaca, da se ova stavka izmeni i glasi:

     -Poseduje ugradjenu vakuum pumpu, ili vazdusnu pumpu.

4.U sekciji tehnicke karakteristike dobara, pod stavkom Autoklav 45 litara, narucilac je zahtevao da autoklav poseduje postvakuumski sistem susenja. Kako pored postvakuumskog postoje i druge efikasne metode susenja materijala u komori, da li je za narucioca prihvatlljivo, kako bi se obezbedilo ucesce veceg broja potencijalnih ponudjaca, da se ova stavka izmeni i glasi:

     -Post vakuumski sistem susenja, ili ekvivalentan

5.U sekciji tehnicke karakteristike dobara, pod stavkom Autoklav 45 litara, narucilac je zahtevao da autoklav poseduje ugradjen generator pare sa sistemom zastite od pregrevanja. Da li je za narucioca 
prihvatlljivo, kako bi se omogucilo ucesce veceg broja potencijalnih ponudjaca,i obezbedio bolji odnos u pogledu cena/kvalitet da se ova stavka izmeni i glasi:

     -Poseduje ugradjen generator pare, ili ekvivalentan sistem generisanja pare, sa sistemom zastite od pregrevanja


6.U sekciji tehnicke karakteristike dobara, pod stavkom Autoklav 45 litara, narucilac je zahtevao da autoklav poseduje ugradjen sistem za kontrolu kvaliteta vode u rezervoaru. Da li je za narucioca 
prihvatlljivo, kako bi se omogucilo ucesce veceg broja potencijalnih ponudjaca,i obezbedio bolji odnos u pogledu cena/kvalitet da se ova stavka izmeni i glasi:

     -Poseduje ugradjen sistem za kontrolu kvaliteta vode u rezervoaru, ili uredjaj za manuelni sistem provere.

7.U sekciji tehnicke karakteristike dobara, pod stavkom Autoklav 23-24 litra, narucilac je zahtevao trazene dimenzije komore 250mm x 470mm +/- 5%. Kako je trazena zapremina autoklava minimalno 23 litara, smatramo da se limitiranjem dimenzija komore na trazeno +/- 5% drasticno smanjuje broj potencijalnih ponudjaca. U cilju omogucavanja ucesca veceg broja potencijalnih ponudjaca, kao i obezbedjivanja boljeg odnosa u pogledu cena/kvalitet, interesuje nas da li je za narucioca prihvatljivo da se trazena karakteristika izmeni i glasi:

     -Minimalne dimenzije komore 250mm x 470mm

8.Kako se radi o uredjajima pod pritiskom, koji podlezu posebnim zakonskim regulativama, i ne koriste se u terapijske niti dijagnosticke svrhe, da li je za narucioca prihvatljivo da se JNMV 35/2014 podeli u 
dve partije, pri cemu ce zasebnu partiju ciniti autoklavi?

Smatramo da se ovakvim izmenama konkursne dokumentacije iskljucivo pozitivno utice na javnu nabavku jer se obezbedjuje ucesce vecem broju proizvodjaca i samim tim ostvaruje bolji odnos u pogledu cena/kvalitet, sto samo moze biti u koristi naruciocu.

Molim Vas da potvrdite prijem ovog e-maila. Hvala Vam unapred na odgovorima.

Наручилац је са пажњом проучио наводе заинтересованог лица, садржане у допису.

Наручилац констатује да техничке карактеристике, дефинисане конкурсном документацијом,

омогућују задовољење потреба наручиоца.

за "Геронтолошки центар Београд"

С. Мшић

________________________

Директор